## Лист1
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ
ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»
" Изделия медицинского назначения "
1. Перечень лотов
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Кол-во | Цена | Ед.Изм. | Планируемая сумма без НДС | Условия поставки | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Требуемый срок поставки товара,выполнения работ, оказания услуг | Приоритет
1 | инфузионный шприцевой насос | Инфузионный шприцевой насос, который в сочетании со специальными расходными материалами и аксессуарами предназначен для проведения инфузионных терапий Классификация: -Защита от дефибрилляции,) Класс защиты II, Защита от влаги:- Размер Ш х В х Г/Вес:- 290 х 98 х 220 мм / 2.3 кг Встроенная ручка:- Для транспортировки как одного, так и до трех сложенных в пазл насосов Технические характеристики: - Автоматическое определение размера шприца - 2/3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл Погрешности скорости инфузии- ±2 % в соответствии Функция антиболис На экране отображаются пиктограммы с подсказками Простое интутивное управление Меню на русском языке Скорость непрерывной инфузии в соответствие с размером используемого шприца Размер шприца:- 50/60 мл, 30/35 мл, 20 мл, 10/12 мл, 5/6 мл, 2/3 мл от 0.01 до 200 или: от 0.01 до 999.9 мл/ч, от 0.01 до 100 мл/ч, от 0.01 до 100 мл/ч, от 0.01 до 50 мл/ч, от 0.01 до 50 мл/ч, от 0.01 до 25 мл/ч Интегрированная библиотека лекарств:- В насосе можно использовать до 3000 препаратов , - Лекарства можно разделить на 30 категорий, Скорость болюса в соответствие с размером используемого шприца: - Размер шприца: 50/60 мл, 30/35 мл, 20 мл, 10/12 мл, 5/6 мл, 2/3 мл от 1 до 1800 мл/ч, от 1 до 1200 мл/ч, от 1 до 800 мл/ч, от 1 до 500 мл/ч, от 1 до 300 мл/ч, от 1 до 150 мл/ч Установка объема: - 0,1 мл - 9,999 мл, шаг 0,01 мл/ч Установка времени: - 00:01 ч - 99:59 ч Расчет скорости: - Автоматический расчет при вводе объема и времени инфузии Автоматический расчет дозы в мин./ в час / в сутки: - Например, мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24 ч с автоматически Скорость "Открытая вена" м расчетом скорости болюса для болюсной инфузии: - Скорость: ≥ 10 мл / ч: скорость 3 мл / ч, Скорость: <10 мл / ч: скорость 1 мл / ч. Кнопка аварийного отключения: - Активируется одним нажатием Режим Пауза: - до 24 ч. Память: - до 1000 записей журнала При необходимости, следующие записи вносятся поверх самых старых. 100 событий системной диагностики при выключении прибора и извлечении батареи записи сохраняются. Список Лекарств: - До 3000 лекарств, включая все параметры до 30 категорий. Для предупреждения ошибок возможен выбор мягких и жестких ограничений дозирования лекарства Меню пользователя: - возможность выбора на русском языке Экран – Дисплей: - Цветная активная матрица, высокое разрешение 2,4 , 240 x 320 пикселей, 262 тыс. цветов, угол обзора: все 80 ° Информация отображаемая на дисплее: - Режим (Run, Stop, Alarm и т. д.), - Название препарата с макс. 34 символа, Все параметры, описанные в библиотеке лекарственных средств, все операционные аварийные сигналы, раздельный расход и болюс, время инфузии, остаточный объем для инфузии, оставшееся время текущей инфузии, параметры дозы (концентрация, единица измерения, вес пациента и т. Д.), заряд батареи, последний болюс. Предел окклюзионного давления: - Аварийное давление окклюзии 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Сигнал тревоги при отклонении дозировки: - При неправильном введении до 0,2 мл макс. Из-за некорректной работы насоса, насос автоматически выключается. Блок данных: - Блокировка устройства путем нажатия и удерживания кнопки меню несколько секунд, разблокировка аналогична Индикация сигналов тревоги: - Оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов. Сигналы тревоги: - оптическая и акустическая сигнализация с помощью экранного справочного текста, сообщения о тревогах и тревогах в тексте приоритет тревоги с категориями наркотиков во время тревоги, текст справки. Предварительные сигналы:- о состоянии батареи, время, объем, шприц (в зависимости от типа и размера шприца). Сигналы: - батарея, шприц, объем, время, давление в системе слишком велико, окончание, шприц неправильно или не вставлен, держатель шприца открыт, время ожидания истекло, название препарата, видимое в аварийном режиме. Функция "Антиболюс": Функция доступна по умолчанию Питание от сети 100-240 В, 50-60 Гц Тип аккумулятора: - Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор, простая и быстрая смена без необходимости вскрытия прибора Время автономной работы: - 10 ч при скорости 25 мл/ч с 50 мл шприцем, Потребляемая мощность <20 Вт. Зарядка аккумулятора: - Автоматическая подзарядка при подключении к сети; время полной зарядки около 4 часов Комплектация прибора: - Насос, встроенная ручка, встроенная батарея, зажим для горизонтального и вертикального монтажа. Инструкция на русском и казахском языках | 5 | 500000 | шт | 2500000 | DDP | ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» г. Уральск ул.Героя Советского Союза К.Ахмирова, 4 в аптечный склад | По заявке заказчика в течении 5 дней
2. Срок начала представления заявок 26.08.2019 10:00.
3. Окончательный срок представления заявок 03.09.2019 10:00
4.Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями03.09.2019 11:00
5.Сроки и условия поставки. По заявке заказчика в течении 5 дней
6. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8(7112)26-63-38